## Slide 1
Yoenie Indrasary
Nim. 33221303
Pembimbing:
Dr.techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.
SEMINAR PENELITIAN Sistem Alat Bantu Diagnosa Penyakit Paru Berdasarkan Citra X-RAY Thorax Berbantukan Deep Learning

## Slide 2: Outline
Pendahuluan
Skenario Aplikasi
Spesifikasi
Arsitektur Sistem
Gambaran Umum Sistem
Dataset
Hasil
  Tampilan UI sistem
  Metrik unjuk kerja model deep learning dalam klasifikasi penyakit
Peluang Penelitian

## Slide 3: Pendahuluan
Rasio dokter paru per-penduduk Indonesia sebesar 1:100.000
Rasio dokter spesialis radiologi per-penduduk Indonesia sebesar 1:164.000
Prevalensi beberapa penyakit paru di Indonesia yang cukup tinggi
Diagnosis sebagai prosedur kunci bagi pasien untuk memperoleh penanganan yang tepat
Sistem alat bantu diagnose penyakit paru berbantukan AI berpeluang untuk membantu tenaga medis memberikan layanan kesehatan yang diperlukan

## Slide 4: Skenario Aplikasi
Dokter wawancara pasien
Dokter input sympthom
Radiologist melakukan scan X-ray dan upload file serta analisis X-ray
Mesin menjalankan proses
Dokter menerima hasil diagnosa mesin (preliminary diagnose)
Dokter melakukan analisis
Dokter menulis input hasil analisis
Dokter melakukan judgment pada pasien

## Slide 5: Spesifikasi

## Slide 6: Arsitektur Sistem
Notes: Arsitektur yang diharapkan, pada tahapan ini blok NLP dan Unit Processing Knowledge belum diimplementasikan

## Slide 7: Data Flow

## Slide 8: Gambaran Umum Sistem Klasifikasi Penyakit Paru Berbantukan AI

## Slide 9: Model AI untuk Deteksi Penyakit Paru-Paru
Notes: Metode end to end: dari gambar langsung di-infer menjadi prediksi tanpa ada fitur medium. Why: informasi tetap di jaga dan ditangani oleh model saja.
Composite Model → (asumsi) akan lebih akurat, modular, kapasitas sistem tidak menjadi masalah untuk infrastruktur pptik

## Slide 10: Dataset
Data Set | Jumlah Data (xray)
RSNA Pneumonia Challenge | 29.684
CheXpert | 223.649
NIH | 112.120
PadChest | 160.861
Open-I | 7.470
NLMTB | 1.087
VinBigData | 18.000
Covid Chestxray | 910
Khulna | 4.575
StonyBrook | 2.373
Total | 560.729

## Slide 11: Sebaran Data Pembuatan Model
Pelatihan
Testing
Penyakit | NIH | RSNA | Covid Chestxray | PadChest | CheXPert | Open-I | Khulna | StonyBrook | NLMTB | TOTAL
COVID-19 |  |  | 96 |  |  |  | 305 | 475 |  | 876
Pneumonia | 286 | 1202 | 133 | 1017 | 936 | 16 | 132 |  |  | 3722
Tuberculosis |  |  | 2 | 155 |  |  |  |  | 79 | 236
Penyakit | NIH | RSNA | Covid Chestxray | PadChest | CheXPert | Open-I | Khulna | StonyBrook | NLMTB | TOTAL
COVID-19 |  |  | 381 |  |  |  | 1220 | 1898 |  | 3499
Pneumonia | 1145 | 4810 | 534 | 4066 | 3746 | 62 | 527 |  |  | 14890
Tuberculosis |  |  | 9 | 619 |  | 2 |  |  | 315 | 945

## Slide 12: User Interface 1
http://x-ray.pptik.id

## Slide 13: User Interface 2
http://x-ray.pptik.id

## Slide 14: User Interface 3
http://x-ray.pptik.id

## Slide 15: User Interface 4
http://x-ray.pptik.id

## Slide 16: User Interface 5
http://x-ray.pptik.id

## Slide 17: User Interface 6
http://x-ray.pptik.id

## Slide 18: User Interface 7
http://x-ray.pptik.id

## Slide 19: User Interface 8
http://x-ray.pptik.id

## Slide 20: Model Deteksi COVID-19
Disease | Arsitektur Model | Testing Score |  |  | 
 |  | Accuracy | Precision | Recall | F1 Score
COVID-19 | ResNet50 | 87.03 | 85.06 | 89.83 | 87.38
 | ResNet101 | 89.54 | 86.65 | 93.49 | 89.94
 | VGG19 | 93.26 | 92.96 | 93.6 | 93.28
Pneumonia | ResNet50 | 84.91 | 83.89 | 86.43 | 85.14
 | ResNet101 | 83.49 | 83.30 | 83.77 | 83.54
 | VGG19 | 85.69 | 86.79 | 84.20 | 85.48
Tuberculosis | ResNet50 | 78.6 | 79.74 | 76.69 | 78.19
 | ResNet101 | 81.78 | 85.71 | 76.27 | 80.72
 | VGG19 | 81.99 | 87.56 | 74.58 | 80.55

## Slide 21: Web Application Testing
Test Case : Upload Citra Thorax Xray
Pre-Requisite : Akun tervalidasi (radiolog)
Steps No | Action | Input | Expected Output | Test Result
1 | Membuka url website (http://x-ray.pptik.id) | User : dr ahmad Pass: qwerty | Halaman Dashboard | Pass
2 | Pilih daftar pasien dengan status “UPLOAD” | Klik tombol upload pada salah satu data pasien | Halaman Upload CItra | Pass
3 | Klik tombol browse dan pilih citra Xray yang sesuai dengan id pasien | Citra Xray | Halaman Dashboard dan Status Menunggu berubah menjadi Telah diupload | Pass
4 | Cek hasil pemrosesan citra | Klik tombol upload analysis pada halaman dashboard sesuai dengan id pasien yang telah diinput data citranya | Halaman hasil | Pass

## Slide 22: Web Application Testing
Test Case : Upload Data Pasien
Pre-Requisite : Akun tervalidasi (dokter)
Steps No | Action | Input | Expected Output | Test Result
1 | Membuka url website (http://x-ray.pptik.id) | User : dr ramdani Pass: qwerty | Halaman Dashboard | Pass
2 | klik tombol Diagnosis pada sidebar, lalu klik unggah data pasien | Membuka halaman unggah data pasien | Halaman Unggah Data Pasien | Pass
3 | Memasukkan data pasien | Masukan data awal / gejala klinis pasien dan klik submit | Berhasil di unggah dan kembali ke halaman dashboard | Pass
4 | Cek hasil unggah data | Klik tombol report link pada masing-masing pasien | Halaman hasil | Pass

## Slide 23: Peluang Penelitian
Memperbaiki model deep learning untuk pencapaian metrik unjuk kerja yang lebih baik
Memperbaiki arsitektur sistem agar makin menyerupai tahapan diagnosis yang sesungguhnya; Diantaranya:
  Menjadikan model deep learning hanya sebagai penghasil informasi patologis pada organ yang terdapat dalam citra radiologi
  Melibatkan data klinis sebagai informasi input proses training
Mengaplikasikan prosedur serupa untuk jenis penyakit lain

## Slide 24: Tantangan Penelitian
Resistensi praktisi medis terhadap AI sebagai alat bantu diagnosis
Ketersediaan data primer pasien baik secara kualitas maupun kuantitas

## Slide 25: Terimakasih